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参数
一、项目基本信息
1、‌维修设备型号‌：UES-40（高频电刀）
2、‌设备现状‌：设备存在开机自检失败、数显屏报错报警、1屏4屏不亮无数值的故障。
3、‌质量要求‌：维修后设备需达到原厂技术标准及医疗设备安全运行标准，无报错、无故障，满足临床正常使用需求，通过临床使用科室验收
二、维修核心要求
1.‌故障修复要求‌：彻底解决开机自检失败、数显屏报错报警、1屏4屏不亮无数值的问题，修复后设备需通过完整开机自检，数显屏显示正常，各屏幕数值准确呈现，无任何报错报警提示。
2.‌配件更换要求‌：所有更换的功率驱动控制模块、恒流源控制模块、脉冲控制模块均为原厂全新合格件，适配UES-40型号，无破损、老化、毛刺、划痕等问题，尺寸、接口与原设备完全匹配。
3.‌质保与周期要求‌：维修周期为5天，维修完成后提供12个月质保，质保期内因维修或配件质量问题导致的故障，免费提供维修服务。
三、核心维修要求
配件为原厂全新合格件，适配UES-40型号，无破报无老化，尺寸与UES-40型号完全匹配，更换后设备机自检通过，数显屏显示正常，1屏4屏数值显示准确无报错报警现象、符合原术参数，信号传输、机械传动正常，无卡顿现象、材质符合医疗级标准，无刺、无划痕，设备脉冲输出精准，符合临床用需求，无卡滞、无异常发热情况。
四、维修模块 
1、功率驱动控制主板：1.电流输出范围：0-500mA（可根据临床模式精准调
节）：2.电压输出范围：0100V：3.脉冲频率：100Hz-500kHz；4.输出功率精度：+5%以内；5.绝缘电阻：≥100MQ（500VDC）；6.抗电强度：1.5KVAC/1分钟，无击穿、无飞弧。
2、恒流源控制主板：1.恒流输出精度：+2%以内；2.电流调节范围：0
300mA：3.响应时间≤100ms；4.纹波系数≤1%；5.工作温度：0°C-40°C：6.相对湿度：≤80%（无凝露）
3、脉冲控制主板：1.脉冲宽度调节范围10us-1000us；2.脉冲重复
频率：1Hz-10kHz；3.脉冲输出一致性：+3%以内；4信号传输延迟：s50us；5
电磁兼容性：符合VY05052012标准：6.防静电等级：+8KV接触放电，+15kV
空气放电。
五、维修要求：维修后需满足原厂技术参数并出具检测合格报告，确保信号传输、机械传动正常，无卡顿、漏水等故障
六、质保期≥1年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用高频电刀主机）。
一、维修核心要求
设备型号：COVIDIEN FORCE EZ-8C
1、故障精准修复‌针对设备开机自检fail、主机报警且左屏黑屏、主板驱动及保护异常问题，需通过购件维修主板驱动控制、换件维修主板恒流源控制的方式完成修复，修复后设备需完全消除上述故障，恢复正常开机、显示及运行功能。
2、维修质保要求‌质保期内因维修质量问题导致的设备故障，需免费提供维修及配件更换服务；维修周期不超过5天，需在投标文件中明确维修进度管控节点。
配件标准要求‌
3、所有更换配件需为全新合格件，配件的规格、型号需与ForceEZ-8C设备完全匹配，确保与设备的兼容性。
二、技术参数要求
1、基础性能参数电源适配‌：支持110V-120V/220V-240V±10%宽幅电压，适配不同地区供电环境；工作温度范围+10℃~+40℃，相对湿度30%~75%（无凝结），大气压力700hPa~1060hPa。
2、电气安全‌：符合IEC601-1标准，电磁兼容性达IEC601-2-2要求；电刀安全类型为I类、CF型，高频漏电流<150mA，低频漏电流<10μA，电力有效输出功率比≥95。
3、核心输出：单级模式‌切割：最大功率≥250W，隔离浮地式输出，最大输出功率300W/500Ω；电凝：最大功率120W，具备4种以上低电压模式，喷射式凝血峰值电压达8500V。双极模式‌：最大功率70W，适配颅脑外科、腔镜外科操作。最大输出能力‌：500W/920VA，工作频率300KHz—400KHz。
4、智能功能：智能调节‌：具备电压调节、电弧调节、输出调节技术，搭载功率峰值补偿功能（PPS），支持自动切割、无血切割、喷射电凝等10余种智能模式。
安全监测‌：配备NESSYΩ中性电极安全系统，实时监测负极板接触电阻，电阻变化超40%时自动停止输出；具备高低频漏电电流监测功能。
其他特性‌：主机微电脑控制，支持组织反馈自动调节输出功率，可存储10组程序；支持内镜电切、双路输出、氩气刀等功能升级。
三、投标相关要求
1、资质要求‌投标人需具备医疗设备维修相关资质，拥有原厂授权维修资质优先，需提供近3年同类高频电刀维修案例及客户证明。
2、响应要求‌需在2小时内响应故障报修需求，48小时内给出明确的维修方案及进度安排。
3、验收标准‌：维修完成后，需配合采购方完成设备性能测试，测试内容涵盖开机自检、屏幕显示、主板驱动及保护功能、核心输出参数等，测试合格后方可通过验收。
四、维修要求：维修后需满足原厂技术参数并出具检测合格报告，确保信号传输、机械传动正常，无卡顿、漏水等故障
五、质保期≥1年（质保期内人工维修、配件、2小时到场费用由供应商、并提供备用高频电刀主机）。
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