参数

一、治疗车参数

1、能适用于住院部医护人员对病人急救的。

- 2、治疗车主体要求由铝合金四柱承重。

- 3、治疗车立面四围要求为ABS工程塑料结构组成。

4、治疗车台面需要ABS双层底面注塑工艺成型或者不锈钢材质。

5、台面边缘凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃防止尖锐物体照成表面划痕。

6、台面边缘需配置不锈钢护栏，防止台面物品掉落。

7、台面下方设计隐藏式书写工作台（340*285mm）。

8、左右侧各配备ABS储物筐1个，下方配备2个杂物垃圾桶。

9、右侧两只ABS污物桶方便存放垃圾，标配3L锐气桶2个，

10、治疗车需配置有二各单独抽屉并安装中控锁，中抽内尺寸505*405*100mm，中抽抽屉面板尺寸115*530mm，内置3*3分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料。

11、治疗车底板台面需要ABS双层底面注塑工艺成型或者不锈钢材质。

12、治疗车底板台面凹陷设计可防止物品滑落.

13、治疗车配备豪华静音不锈钢材质脚轮，方便科室定期消毒。其中前方两只脚轮带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。脚轮轮体需要单层轮设计，防止头发毛线绳等异物缠绕。需坚固耐用，可在平整地面上任意推动万象旋转。

14、治疗车外观规格：高650mmx宽480mmx长950 mm，颜色适用于科室要求。

二、血压计参数

1、血压计摆放位置于住院部科室护士站，使用方式为患者自主测量，优先选用臂筒式。

2、特殊患者、无法自主活动的患者需要将血压计移动到病床前使用。

2、设备供电需求为电源适配器供电，到病房移动使用时用5号干电池供电。

3、血压计要求为数字式显示方式，心率脉搏数显示、高、低压警示功能。

4、测量方法示波测定法，有不规则脉搏提示，有健康人群平均血压值对比。

5、测量臂周为170mm-320mm，有袖带自检模式。

6、测量精度压力：±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数：精度±5%。

7、血压计要求为智能自动加压方式，有一键暂停或者急停的泄压开关。

8、测量范围压力0-299mmhg（0-39.9kpa）,脉搏数40次/分～180次/分。

9、有年月日时间显示，有90组x2人的记忆储存功能。

10、加压气泵需要静音设计，需求左臂右臂切换模式。